Brugermanual

Elektronisk Termometer (XST200)

Revideret: februar 2022

Kapitel 1 – Introduktion

Kapitel 2 – Sikkerhed

Kapitel 3 - Specifikationer:

Kapitel 4 – brug

Kapitel 5 – vedligeholdelse

Kapitel 6 – Problemløsning

Kapitel 7 - Appendix

Kapitel 8 – Bortskaffelse

Kapitel 1 – Introduktion

Du har købt et elektronisk termometer, som måler kropstemperaturen ved hjælp af en sensor, som sættes på huden under armen. Denne sensor overfører målingen til en smartphone via bluetooth. (Smartphone medfølger ikke ved køb). Det er vigtigt, at brugeren af termometeret læser og forstår engelsk, da den medfølgende app er på engelsk. Dette termometer kan benyttes til måling på  personer i alle aldre. Følg dog altid lægens anvisning. Termometret må kun betjenes af en voksen.

Specielt om måling af mindre børn:

Ved måling på babyer og små børn er det vigtigt, at barnet ikke kan få fat i termometret.

Det er vigtigt at vide, når du måler din temperatur med dette termometer, at temperaturen ikke kan sammenlignes med temperaturer målt andre steder på kroppen (fx rektalt eller i øret). Målinger forskellige steder på kroppen er alle brugbare målinger, men tallet vil ikke være det samme. Vi anbefaler, at man kender normaltemperaturen på alle, der skal benytte termometre. Det vil sige temperaturen, målt med dette termometer, mens de er raske.

Fortæl din læge hvilket sted på kroppen du har målt, hvad din normaltemperatur og din nuværende temperatur er. På den måde har lægen et godt vurderingsgrundlag.

Før brug: Gennemlæs denne manual, før produktet tages i brug. Benyt kun termometret til dets tiltænkte formål. Termometret påsættes direkte på huden.

Kapitel 2 – Sikkerhed

Vigtigt:

Vær opmærksom på at benytte det korrekte batteri og tjek altid at batteriet ikke lækker.

Findes der en fejl eller en abnormitet ved produktet, skal termometret straks fjernes og må ikke bruges. Kontakt herefter forhandleren for videre forløb.

Hold termometret væk fra væsker og andet, som kan trænge ind i termometerhuset.

Forbehold

Termometret kan benyttes til alle aldre. Børn må ikke lege med termometret, og de må aldrig putte termometret i munden eller håndtere det med våde hænder. Termometret skal holdes væk fra væsker og andre fremmedlegemer, som kan trænge ind i termometerhuset. Stød eller slag kan ødelægge termometerhuset eller den indvendige elektronik.

Kontakt straks forhandleren hvis du oplever ét af følgende:

Allergisk udslæt

Problemer med produktet

Ved varme fra termometerhuset

Termometret må ikke benyttes i omgivelser hvor der findes udstyr med elektromagnetiske bølger (fx MR-scanner eller røngten)

Bemærk

Da termometret benyttes sammen med en smartphone, kan termometret blive påvirket af ustabil forbindelse, lavt batteriniveau og afstanden mellem termometerhus og telefon. Termometret kan kommunikere med telefonen på op til 15 m afstand. Det anbefales dog at max afstanden mellem termometerhus og telefon er 10 m. Hvis der er væg eller andet, som kan hindre signalet, anbefales en endnu kortere afstand.

Sensoren på termometret er lavet af 303 rustfrit stål, som indeholder nikkel. Frigivelsen af nikkel er dog meget lille og indenfor det tilladte område.

Kapitel 3 - Specifikationer:

| Symbol | Navn | Funktion |
| --- | --- | --- |
| A | Termometerhus | Beskytter elektronikken i termometret |
| B | Temperatur sensor | Måler kroppens temperatur |
| C | Knap | Tænd/sluk |
| D | Battericover | Til udskiftning af batteri |
| E | Led indikator | Blinker hvert 3. sekund v. brug |

| Produkt specifikationer |  |
| --- | --- |
| Batteri | CR2032 3V |
| Måleområde | 10,2 – 59,9 C |
| Nøjagtighed | +/- 0,1 C (34,0-42,0 C) +/- 0,3 C (10,2- 33,9, 42,1 – 59,9 C) |
| Inddeling | 0,1 |
| Målemetode | Direkte på huden |
| Målested | Armhulen |
| Aflæsning af resultat | Resultat sendes via bluetooth til opkoblet telefon og resultat aflæses i tilhørende app. |
| Aflæsning af resultat (tid) | Det anbefales at vente 15-20 minutter efter påsætning før temperaturen aflæses. Herefter kan temperaturen aflæses i realtid. |

| Brugsdistance (termometer og modtager) | Maks 15 meter |
| --- | --- |
| Måleperiode | Maks 5 dage |
| Software version | Firmware: ver. 1.0.0 Mobile app: ver. 2.0.9 |
| Applied part | BF type |
| IP22 (IEC529) | - Beskyttet mod indtrængen af et objekt med en diameter på 12,5 mm - Beskyttet mod vanddråber ved en hældningsvinkel på 15 grader i forhold til sin normal stilling |

Label

|  | CE overensstemmelsesmærkning |
| --- | --- |
|  | Godkendelses myndighed |
|  | Modelnummer |
|  | Serienummer |
|  | Producent |
|  | Repræsentant i EU |

|  | Produktionsdato |
| --- | --- |
|  | Holdes tør |
|  | DC-strøm |
|  | Klasse II |
|  | Type BF applied part |
|  | Forsigtig |
|  | Læs brugervejledningen |
|  | Må ikke bortskaffes med husholdningsaffald |

Opbevaring/transport betingelser: Temperatur -25°C - 70°C, luftfugtighed 0-93% RH

Brugsbetingelser: Temperatur: 5°C – 40°C, luftfugtighed 15-93 % RH

Kapitel 4 – brug

Find og installer app’en ”Thermosafer” (udviklet af Chois Technology) på din smartphone. Sørg for at bluetooth funktionen er slået til på din telefon og accepter at app’en bruger bluetooth.

Du skal nu registrere en bruger. Tryk på ”+”-ikonet og angiv Navn, fødselsdato og køn. Tryk herefter OK for at oprette en bruger.

Foretag en måling:

Åbn appen og vælg den ønskede bruger. Tryk på bluetooth ikonet i øverste venstre hjørne og tænd termometret ved at holde knappen inde i 3 sekunder.

Når du kan se logoet for det tændte termometer på skærmen, vælges dette. Termometerhuset påsættes under armen på brugeren. Temperaturen kan aflæses efter 15-20 minutter og herefter opdateres appen uafbrudt. Grunden til forsinkelsen i målingen de første 15-20 minutter er for at sensoren skal varmes op til kropstemperatur.

Tip til påsættelse:

Termometerhuset kan påsættes med de medfølgende pads eller med fx plaster. Det er muligt at sætte termometerhuset fast i en BH eller lægge det ind i bodyen på en baby. Det er vigtigt, at sensoren rører huden for at opnå en korrekt måling.

Kapitel 5 – vedligeholdelse

Batteristatus kan ses i appen. Hvis batteriniveauet er ved at være lavt, skal batterier i termometret skiftes. Det gøres på følgende måde:

Det anbefales at slukke for termometret, når der ikke er behov for konstant overvågning af temperaturen. Dette sparer på batteriet.  Termometret kan blive siddende på huden. Hvis termometret sidder på huden, vil målinger kunne aflæses med det samme efter tilslutning.

Kapitel 6 – Problemløsning

| Problem | Mulig grund | Løsning |
| --- | --- | --- |
| Temperaturdata vises ikke korrekt | Lavt batteri på termometret | Skift batteriet på termometerenheden |
| Termometret kan ikke tænde | Lavt batteriniveau Tekniske problemer | Skift batteriet og forsøg igen Kontakt kundeservice |
| Usædvanlige temperaturdata | Termometret er ikke placeret korrekt Tekniske problemer | - Sørg for at termometret er placeret korrekt Kontakt kundeservice |
| Mobil app fejl: Brugerdata gemmes ikke Forkerte data Fejlmeddelelse (for høj, for lav, lavt batteri, afbrudt forbindelse) | Appen er ikke installeret korrekt eller er ikke kompatibel med din smartphone | Af- og geninstaller appen Kontakt kundeservice |

Kapitel 7 - Appendix

Enheden er udviklet til anvendelse i nedenstående elektromagnetiske omgivelser og bør kun anvendes under disse forhold.

| Emissionstest | Overensstemmelse |  |  | Elektromagnetiske omgivelser vejledning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF emissions CISPR 11 |  | Klasse A | Termometret kan anvendes på alle behandlingssteder inkl. private og de, som er direkte tilsluttet til det offentlige lavspændingsnet. |  |
| Harmonisk emissions IEC 61000-3-2 |  | Klasse A |  |  |
| Spændingsudsving/ Flimmer emission IEC 61000-3-3 |  | Overholdes |  |  |
| RF emissions CISPR 11 |  | Gruppe 1 | Enheden anvender kun RF energi til de interne funktioner. Derfor er dens RF-emission meget lav og forventes ikke at forårsage interferens i elektronisk udstyr i nærheden |  |

Enheden er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser som angivet

| Immunitetstest | IEC 60601 test niveau | Overensstemmelses niveau | Elektromagnetiske omgivelser - vejledning |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2 | ± 6 kV kontakt ± 15 kV luft | ± 6 kV kontakt ± 15 kV luft | Gulv skal være træ, beton eller keramisk. Hvis gulvet syntetisk materiale, bør den relative luftfugtighed = mindst 30% |
| Hurtige transienter/bygetransienter IEC61000-4-4 | ± 2 kV i strømforsyningsledning ± 1 kV i input/output ledninger | ± 2 kV i strømforsyningsledning ± 1 kV i input/output ledninger | Den generelle strøm kvalitet bør være den type, som benyttes kommercielt eller på hospitalet. |
| Overspændingsimmunitet IEC61000-4-5 | ± 1 kV i differentiale mode ± 2 kV i almindelig mode | ± 1 kV i differentiale mode ± 2 kV i almindelig mode |  |
| Spændingsdyk, korte spændingsudfald og variationer i forsyningsspændingen IEC61000-4-11 | <5% UT (>95% fald i UT) for 0,5 cyklus, 40% UT (60% fald i UT) for 5 cyklusser, 70% UT (30 fald i UT) for 25 cyklusser, <5% UT (>95% fald i UT ) i 5 sekunder | <5% UT (>95% fald i UT) for 0,5 cyklus, 40% UT (60% fald i UT) for 5 cyklusser, 70% UT (30 fald i UT) for 25 cyklusser, <5% UT (>95% fald i UT ) i 5 sekunder |  |
| Magnetfelter med netfrekvenser IEC61000-4-8 | 3 A/m | 3 A/m | strømfrekvensmagnetiske felter skal være på niveau med den type, som benyttes kommercielt eller på hospitalet. |

| Gennemført RF IEC 61000-4-6 RF stråling IEC 61000-4-3 | 3 Vrms 15 kHz til 80 MHz 3 v/m 80 MHz til 2,5 GHz | 3 Vrms 3 Vrms | Bærbart og mobilt RF kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på denne enhed (inklusiv kabler) end den anbefalede separationsafstand beregnes i forhold til frekvensen på senderen. d = 1,2 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 800 MHz til 2,5 GHz Hvor P er max udgangseffekt på sender i watt(W) ifølge senderproducenten og d er den anbefalede separationsafstand i meter(m) Feltstyrker fra faste RF-sendere fastsat i en elektromagnetisk pladsoversigt skal være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde. Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr mærket med følgende symbol: |
| --- | --- | --- | --- |

Note 1. Ved 80 MHz og 800 MHz er det højeste frekvensområde gældende.

Note 2. Disse retningslinjer er evt ikke gældende i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, ting og mennesker. Feltstyrker fra faste sendere kan ikke med nøjagtighed forudsiges teoretisk. For at vurdere de elektromagnetiske omgivelser i forbindelse med RF-sendere skal en elektromagnetisk pladsoversigt udarbejdes. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor enheden skal anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau ovenfor skal enheden observeres for normal drift. Hvis der konstateres unormal drift, kan yderligere foranstaltninger være nødvendigt, så som at dreje eller flytte enheden. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal

feltstyrker være mindre end 3 V/m.

Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF kommunikationsudstyr og apparatet. Termometret er beregnet til anvendelse i elektromagnetiske omgivelser, hvor emissions RD forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren kan forhindre elektromagnetisk inferens ved at holde en mindste afstand mellem bærbart og mobilt RD kommunikationsudstyr og termometret, som anbefalet nedenfor i henhold til den maksimale udgangseffekt på kommunikationsudstyret:

| Max mærkeeffekt udgang på sender i W | Separationsafstand iht. frekvens på sender i meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 kHz til 80 MHz d = 1,2 | 80 MHz to 800 MHz d = 1,2 | 800 MHz to 2,5 GHz d = 2,3 |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

For sendere med en max. mærkeeffekt på udgang, som ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede separationsafstand d i meter (m) beregnes med ligningen, som er gældende for frekvensen på senderen, hvor P er den maksimale udgangseffekt på senderen i watt (W) i henhold til sendeproducenten. Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz er separationsafstanden for det højeste frekvensområde gældende. Note 2: Disse retningslinjer er evt ikke gældende i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, ting og mennesker.

Kapitel 8 – Bortskaffelse

Termometret må ikke sorteres som almindeligt husholdningsaffald, men skal sorteres som elektronik. Fjern batteriet inden, da dette skal sorteres separat.